广检集团广纺院微生物实验室

改造项目

竞

选

采

购

文

件

投标联系人：叶海锋  黄浩林

电话：020-66348606

邮箱：574672984@qq.com

地址: 广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号

邮编：511447

广州检验检测认证集团有限公司

二〇二〇年   月   日

目录

（一）项目邀请函……………………………………3

（二）供应商须知……………………………………5

（三）采购需求………………………………………6

（四）评审方式………………………………………12

（五）附  表…………………………………………17

（六）工程量清单……………………………………20

（一）项目邀请书

根据广检集团广纺院的需求，计划对纤检楼二楼南面203室进行微生物实验室改造，现对微生物实验室范围内的百级实验室和生物安全室改造项目进行邀请竞选采购,具体事项公告如下：

一、项目概况:

1.1项目名称：广检集团广纺院微生物实验室改造项目

1.2最高限价：人民币 40 万元,包含工程安装费用及生物安全柜设备费用

1.3项目承包内容：根据采购人的需求以及现场实际情况，对纤检楼二楼南面203室的微生物实验室进行改造，施工面积约93㎡。项目实施内容包括：装修、电气、给排水、净化工程、暖通和控制的深化设计、施工、测试、调试、验收等相关内容。

1.4项目地址：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号纤检楼二楼203室。

1.5承包方式：总价包干。

1.6项目施工期限：总工期45个日历天（含法定节假日）。

二、供应单位资格要求：

2.1供应商的资格要求：供应商应具有独立法人资格（提供营业执照）。

2.2供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目竞选。供应商须提供单位股权构成证明书（参照采购文件附件模板）。

三、响应文件递交时间：

3.1递交截止时间： 2020年6月11日09时30分（响应文件递交开始时间：自公告即日起）。

四、响应文件递交地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼309室

五、评审时间：2020年6月11日14时00分

六、评审地点：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼六楼会议室

七、联系方式：

联系人：叶海锋、黄浩林

联系电话：020-66348609/66348606

联系地址：广州市番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号综合楼309室

（二）供应商须知

一、投标须知前附表

| 项目 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 广检集团广纺院微生物实验室改造项目 |
| 2 | 建设地点 | 番禺区石楼镇潮田工业区珠江路1-2号纤检楼二楼203室内 |
| 3 | 建设规模 | 实验室改造面积：约93平方米 实验室内容：百级实验室1个，面积15-20平方米，百级实验室设设机房1个、缓冲间和生物安全实验室各1个。 实验室要求：百级实验室配置洁净空调机组、风淋间等和传递窗；温度18-26度（可调），温度40-70（可调）；室内微正压（+5-10pa） 生物安全室实验室要求：室内微负压（-5至-10pa）中央台1个（原有台改造），室内利用原有空调2台，需要移位； |
| 4 | 招标控制价 | 最高限额人民币40万元 |
| 5 | 项目目标 | - 按时完成实验室建设； - 按时完成百级洁净检测并取得合格的检测报告。 3、施工质量控制目标：合格 |
| 6 | 安装工期 | 从业主下达开工令或开工报告审批之日起45日历天完成。 |
| 7 | 保修期 | 按照竞选采购文件要求质保2年。 |
| 8 | 资金来源 | 自筹资金。 |
| 9 | 投标人资格要求 | 中华人民共和国境内注册的供应商；分公司投标的，必须由具有法人资格的总公司授权。 |
| 10 | 投标方式 | 本项目不接受联合体投标 |
| 11 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 12 | 踏勘现场 | 在本工程开标时间前，招标人不组织集中现场考察看，由投标单位自行踏勘现场。 |
| 13 | 投标文件份数 | 投标文件：1份正本，4份副本。 |
| 13 | 开标 | 开标时间：2020年 6 月 11 日下午 14 时 00 分 地点：广检集团会议室开标 |
| 14 | 评标方法 | 综合评分法 |

（三）采购需求

一、工程项目概况

1.招标内容：根据业主提供采购书技术要求和内容进行维修改造，详见采购内容及工程量清单；

2.承包方式：包采购人提供的实验室设计图纸进行深化设计、包百级实验室第三方检测费用，包项目所用的压力传感器、温度、湿度传感器的检测或校准（项目完成后检测或校准的证书移交给采购人）、包含所需的消防设施的移位和增加、包含原有空调的移位、原有电箱的移位、开门洞、包增值专用发票税费，工程造价采用采购文件、清单和投标文件等总价包干。

二、投标报价要求：综合合计报价

投标人按招标人提供的招标文件及清单，结合工程现场情况、市场变化、工程保修期和企业自身潜力，进行综合单价投标报价。投标报价（总包价）一经确定，则不因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性文件的下达而调整。除非业主提出变更，其变更价格按投标单价，没有投标单价的按广东省定额或市场参考价。

三、采购内容

1.深化设计：完成采购人提供的实验室设计图纸智能控制、核对现场后按现场修改等细节的深化设计；

2.施工内容：完成实验室的隔墙、实验室家具、传递窗、风淋室、空调移位、开门洞等工作、室内照明和给排水等内容，具体详见工程量清单和图纸；

3.第三方检测：申请有资质的第三方检测机构对压力传感器、温度、湿度传感器进行检测或校准，并出具相应的合格证书；

四、验收方法

1.按照国家有关建筑工程质量验收规范及设计图纸要求；

2、符合中华人民共和国国家标准GBJ73-84《洁净厂房设计规范》。

3、百级实验室设计重点：单向流洁净室：装有高效过滤的送风口和设在下部的回风口面积均与房间断面相，室内气流流线平行，流向单一，并且有一定的、均匀的新面风速。送出空气流像活塞一样置换室内产生的污染，使房间保持很高的洁净度。

4、百级实验室要求：

百级洁净室洁净指标：≥0.5μm尘粒数不得超过3500/立方米；≥5μm尘粒数为0；浮游菌数≤5cfu/立方米；沉降菌≤1cfu/皿。

5、实验室室内照度：≥200Lx，取室内五个点位测试的平均值；

6.生物安全室微负压（-10pa至-15pa）；

7、百级实验室内微正压（5pa至10pa）；

8.实验室内噪声控制：室内噪音≤60分贝；

9、室内温度：18-26度，温度可调。

五、生物安全柜

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜A2型 | A2 外形宽1.2m | 苏净安泰 金田瑞麟、海尔 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 生物安全柜A2型 | A2 外形宽1.5m | 苏净安泰 金田瑞麟、 海尔 | 台 | 1 |  |  |  |

生物安全柜技术参数

| 型号/参数 | A2外形宽1.2m | A2外形宽1.5m |
| --- | --- | --- |
| 过滤效率 | ≥99.9995%, @0.12μm |  |
| 送风和排风过滤器 | ULPA过滤器 |  |
| 空气洁净度 | ISO 4 |  |
| 产品执行标准 | YY0569(GB 4793.1、GB/T 18268.1) |  |
| 下降风速(m/s) | 0.35 |  |
| 流入风速(m/s) | 0.55 |  |
| 噪声(dB(A)) | 58~65 dB(A) |  |
| 振动（μm） | 台面中心位置≤5 |  |
| 移门开启高度（mm） | 200 |  |
| 交叉感染防护 | A. 撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次 |  |
|  | B. 狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次 |  |
| 人员防护 | 菌落总数≤5CFU./次 |  |
| 受试产品防护 | 菌落总数≤2CFU./次 |  |
| 内部尺寸(宽X深X高)(mm) | 1004*630*630 | 1304*630*630 |
| 外部尺寸(宽X深X高)(mm) | 1200*795*2050 | 1500*795*2050 |
| 照明灯规格(W)和数量 | LED 24.5*① | LED 31*① |
| 紫外灯规格(W)和数量 | 18*① | 30*① |
| 照度(Lx) | ≥900 |  |
| 外箱结构 | 优质冷轧钢板静电粉末喷涂（象牙白） |  |
| 工作区结构 | 优质304不锈钢一次成型 |  |
| 排风方向 | 顶出 |  |

六、双方责任

（一）采购人责任：

1.采购负责提供以下资料：

1.1提供广检集团广纺院微生物实验室设计图纸；

1.2提供施工用水和电的接口；

1.3负责协调场地施工的问题

1.4协助中标人办理进场的相关手续（费用由中标人支付）；

1.5对工程进度和工程质量进行监督。

（二）中标人责任：

1.根据招标人提供的微生物实验室图纸进行深化设计；

2.负责核对采购人提供的装修设计图纸与现场核对；

3.负责编制施工组织设计方案、施工资料的整理；

4.负责洁净指标检测工作和各种传感器的校准工作；

5.负责施工期间的施工、质量和安全等工作；

6.负责做好区间文明、安全施工，严禁损坏现场存放的物品，如有损坏承担赔偿责任，并接受采购人的监督；

7.承担投标人施工人员劳保福利，承担本项目所涉及的工伤、工亡、质量、安全事故所造成的经济损失及引致的法律责任；

8.遵守甲方有关的规章制度，落实文明施工、安全生产措施，承担因违反有关规定而被有关部门罚款处理责任及甲方因此遭受的损失；

9.保证工程所用的材料均为合格产品，并附出厂检验合格证书、生产许可证等，并经招标人确定后方可用于本工程；

10.竣工验收后，采购人应及时办理移交工作和手续，移交工作完毕后，中标人在2天内清理场地，撤离施工现场；

七、付款方式

1.合同签订后10个工作日内中标人向招标人提供等额增值税专用发票，收到发票后招标人凭中标人提供的等额增值税专用发票（下称发票）向中标人支付合同总价的30%为合同首期款；

2.投标人完成实验室装修、洁净机组、风淋设备、传递窗到场时，采购人凭中标人提供的等额增值税专用发票10个工作日内支付合同总金额的20%，为合同第二期款；

3.施工安装全部完成，实验室家具到场完成安装后。采购人凭中标人提供的等额增值税专用发票10个工作日内支付合同总金额的20%，为合同第三期款

4、洁净室、压力传感器、温度和湿度传感器等完成第三方检测或校准并获得合格的证书。采购人凭中标人提供的等额增值税专用发票10个工作日内支付合同总金额的15%，为合同第四期款；

5.投标人完成竣工资料并移交给采购人，通过第三方造价咨询公司审核后，招标人凭中标人提供的等额增值税专用发票支付10%（最终于第三方造价咨询公司审核金额为准）为合同第五期款；

6.余款（合同结算审核总价的5％）作为质保金，质保期满后10个日工作内采购人凭中标供应商提供等额增值税专用发票无息支付完毕；

八、施工工期：总工期45个日历天内完成（含法定节假日）。

九、保质期

本工程的保质期为2年。保质期自工程竣工验收合格、通过相关部门验收合格之日起计算，在保质期内因中标人施工质量而造成返修及其产生的所有费用由中标人负责。中标人在接到招标人维修通知之日起当天内派员到现场维修。未能及时到场维修的，招标人有权另行选用第三方进行维修，因此支付的费用由中标人承担，可在质保金中扣除。因招标人使用不当造成的损坏，可由中标人修理，但费用由招标人承担。

- 评审方式

一、评审规则：

1.1评审程序：先对参选供应商进行资格审查，符合资格审查的供应商不足3家，则本次采购项目停止。对通过资格审查的供应商响应文件进行评审，确认中选供应商。

1.2项目采用综合评分法进行评审，综合评分由商务技术部分和价格部分组成（评分权重及分值详见下表），以综合评分总得分最高的参选供应商作为项目中选供应商。如果出现最高总得分相同的情况，以价格分较高的供应商作为项目的中选供应商。

评分权重及分值：

| 内容 | 商务及技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 65% | 35% |
| 分值 | 65 | 35 |

备注：具体评分标准见商务及技术评分表和价格评分表

二、资格审查表

| 审查内容 | （供应商） | （供应商） | …… |
| --- | --- | --- | --- |
| 提供营业执照 |  |  |  |
| 具有施工专业承包资质 |  |  |  |
| 报价未超过项目最高限价 |  |  |  |
| 提供法人代表授权文件 |  |  |  |
| 提供股权构成证明书 |  |  |  |
| 响应文件是否在有效期内 |  |  |  |
| 结论（是否通过） |  |  |  |

备注：符合相关要求请打“”，不符合打“X”

商务及技术评分表（权重65%，总分65分）

技 术 部 分 评 分 表（35分）

| 评审内容 | 分值 |
| --- | --- |
| 深化设计图纸（对平面布局有更好的建议、通风智能控制系统设设计）<5分> | 进行横向比较： 深化设计优：4-5 深化设计良：3-4 深化设计一般1-2 无提供深化图纸不得分 |
| 生物安全柜技术参数<5分>：并提供相应的认证证书复印件或厂家宣传彩页。 | 全部技术参数符合得5分； 每个技术参数不符合扣1分，直到扣完为止。 |
| 项目实施计划、施工方案<10分> | 进行横向比较： 方案优：8-10 方案良：5-7 方案一般1-4 无提供深化图纸不得分 |
| 提供的（空调主机、空气处理机组、风淋设备、传感器、生物安全柜）设备品牌横向对比<5分>须提供单独的主材品牌表。 | 进行横向比较： 品牌优：4-5 品牌良：2-3 一般：1-2 不提供主材品牌表不得分 |
| 项目总体服务方案 （包括工期计划、安装和测试方案、验收标准和实施方案、售后服务方案、技术培训方案、人员配置情况）<10分> | 进行横向比较： 方案优：8-10 方案良：5-7 方案一般1-4 |

备注：技术评分：评委评分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

商 务 部 分 评 分 表（30分）

| 评审内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标人综合能力<10分> | 投标人工程设计能力<3分> | # 投标人具有工程设计专项甲级得：3分 # 投标人具有工程设计专项乙级得：2分 # 投标人具有工程设计专项丙级得：1分 其它不得分。 |
|  | 投标人设施工工程专业承包能力<3分> | # 投标人具有工程专业承包壹级：得3分 # 投标人具有工程设计专项贰级：得2分 # 投标人具有工程设计专项叁级：得1分 # 其它不得分。 |
|  | 机电安装资质<3分> | 具有机电安装资质：3分 不提供不得分 |
|  | 安全生产许可证<1分> | 投标人提供安全生产许可证得1分 不提供不得分 |
| 2018年至今依法缴纳税收情况 （提供完税证明复印件）<2分> |  | 提供3份以上 2分 提供1～2份 1分 小于1份 0分 |
| 2018年至今具有同类项目经验情况 （同类项目是指微生物实验室建设项目）的以合同复印件、验收单和洁净检测报告作为证明资料）<10分> |  | 提供百级洁净室的同类业绩得每份得2分，最高6分， 提供千级或万级同类洁净室项目每份得1分，最高4分。 |
| 拟任项目负责人的能力和经验<5分> |  | 进行横向对比： 0-5分 |
| 投标人本地综合服务能力<3分> |  | # 在广州市注册的： 3分 # 在广州市设有分支机构的 2分 # 其它 1分 |

备注：商务评分：评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

价 格 评 分 表（35分）

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(投标报价/评标基准价)×价格权值

十一、投标前勘察现场

1.投标人自行勘察现场，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。各投标人应在踏勘工程现场时，熟悉施工现场及周围环境地形、交通道路等情况，仔细检查现有的建筑物损坏情况以及可作为储存和施工用途的空间，以获得一切可能影响投标报价的直接资料。中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外增加工程费用或延长竣工日期等索赔的要求。对此类要求，招标人将不作任何答复与考虑。

2.投标人应于2020年   月   日前将对招标文件的书面疑问加盖法人单位公章送发标人。

十二、投标文件的递交

1.投标方应将“标书”包封，在封口处加盖单位公章密封，并正确标明“投标”, 写明投标方名称、地址及投标工程项目。

十三、投标时间

投标截止时间：2020年 6月11日上午9:30时前

开标时间：    2020年 6月11日下午 2:00

投标文件递交地点：广州市番禺区石楼潮田工业区珠江路1-2号综合楼309室

特此发函。

广州检验检测认证集团有限公司

二〇二〇年六月     日

（五）附表

一、报价文件格式

项目名称：

| 项目名称 | 投标总价 （合计） | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | （大写）：人民币 （小写）：¥ |  |

注：

- 供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式（留有空白处默认为响应招标文件要求）。

- 报价必须包括人工费、材料费、差旅费、税费等一切完成本项目所需的全部费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

供应商名称（公章）：

供应商法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

二、提交材料一览表

| 序号 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  |
| 2 | 法人代表授权文件 |  |
| 3 | 报价文件 |  |
| 4 | 供应商资质文件 |  |
| 5 | 人员资质文件 |  |
| 6 | 股权构成证明书 |  |
| 7 | 业绩材料 |  |
| 8 | 项目实施方案 |  |
| 9 | 图纸 |  |
| 10 | 一般纳税人证明文件 |  |
| 11 | 报价明细 |  |

三、响应文件拆封记录表

| 序号 | 提交了响应文件的 供应商名称 | 响应文件是否按要求密封完好 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

备注：符合相关要求请打“”，不符合打“X”

广纺院采购工作监督小组：

日       期：

四、股权构成证明书（模板）

公司股权构成证明书

公司为依照《中华人民共和国公司法》成立的有限责任公司，公司注册资本为              万元，公司股东及其出资比例和出资额如下：

股东A（名称）        ，持股比例：        ，出资额：

股东B（名称）        ，持股比例：        ，出资额：

股东C（名称）        ，持股比例：        ，出资额：

………（如此类推）

特此证明

公司（盖章）

年     月     日

（六）工程量清单

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：广检集团广纺院微生物实验室改造项目-土建装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 开门洞 | 1.砌体材质:砖墙 2.拆除门洞尺寸:900*2100 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:拆除原有600*600矿棉板天花 |  | m2 | 90.98 |  |  |  |  |
| 3 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除隔墙的饰面种类:彩钢板墙 |  | m2 | 20 |  |  |  |  |
| 4 | 011101005001 | PVC、自流坪楼地面 | 1.找平层砂浆配合比、厚度:30厚1：3干硬性水泥砂浆 2.中层漆材料种类、厚度:5mm厚水泥自流平层 3.面漆材料种类、厚度:2mm厚PVC卷材 |  | m2 | 90.98 |  |  |  |  |
| 5 | 011210002001 | 50mm厚彩钢板墙身 | 1.骨架、边框材料种类、规格:50系列U型槽铝及 铝合金阴阳转角 2.隔板材料品种、规格、颜色:50mm厚玻镁彩钢板、钢板厚度0.426mm |  | m2 | 179.15 |  |  |  |  |
| 6 | 011302001001 | 50mm厚彩钢板天花吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:8#螺杆吊T型铝合金龙骨 2.面层材料品种、规格:50mm厚玻镁彩钢板、钢板厚度0.426mm 3.压条材料种类、规格:50系列铝合金阴阳转角 |  | m2 | 90.98 |  |  |  |  |
| 7 | 010807001001 | 观察窗 | 1.框、扇材质:拉丝不锈钢窗框 2.玻璃品种、厚度:6+6钢化玻璃 |  | m2 | 10.6 |  |  |  |  |
| 8 | 010802003001 | 钢质烤漆门900*2100 | 1.门框或扇外围尺寸:900*2100 |  | 樘 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 010802003002 | 钢质烤漆门1000*2100 | 1.门框或扇外围尺寸:1000*2100 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 010802003003 | 钢质烤漆门1100*2100 | 1.门框或扇外围尺寸:1100*2100 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：广检集团广纺院微生物实验室改造项目-土建装修工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 11 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:黑色理化板台面，PP大号水槽，烤漆钢架结构、900*750 2.支架、配件品种、规格:烤漆钢架结构 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 011501015001 | 洁净室不锈钢台面 | 全304不锈钢材质，规格是1500*600*800H，不锈钢台四个脚，没有抽屉 |  | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 13 | 011501015002 | 洁净室不锈钢台面 | 全304不锈钢材质，规格是1880*600*800H，不锈钢台四个脚，没有抽屉 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 010802001001 | 安全门 | 1.材料品种、规格:玻璃铝合金结构、900*2400 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 011501003001 | 更衣柜 | 1.材料品种、规格、颜色:全钢结构、900*450*1800 2.支架、配件品种、规格:烤漆钢架结构 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 010807007001 | 传递窗 | 1.材料品种、规格:全1.0mm厚304不锈钢，规格是外径600*600*600H， 电子互锁， 带紫外线 |  | 个 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 011501017001 | 单人单吹风淋 | 1.风淋室箱体材质:外壳优先采用50mm玻镁夹芯彩钢板，内壁为304三面优质不锈钢制造，坚固耐用；规格是1000*1200*2200H 2.风淋方式:配备9个可调节不锈钢喷嘴，单人单吹淋，测吹 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：广检集团广纺院微生物实验室改造项目-安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： | 第 1 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030404016001 | 控制箱 | 具体详见图纸 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030412005001 | LED平板灯 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:1200*300 | 套 | 10 |  |  |  |
| 3 | 030412006001 | 紫外灭菌灯 | 1.名称:紫外灭菌灯 | 套 | 3 |  |  |  |
| 4 | 030412004001 | FFU专用灯 | 1.名称:FFU专用灯 | 套 | 1 |  |  |  |
| 5 | 030404035001 | 家具插座 | 1.名称:插座五孔 | 个 | 16 |  |  |  |
| 6 | 030404035002 | 地面插座 | 1.名称:地面插座 | 个 | 2 |  |  |  |
| 7 | 030404035003 | 墙面插座 | 1.名称:插座五孔 | 个 | 13 |  |  |  |
| 8 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 | 个 | 5 |  |  |  |
| 9 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN20mm | m | 53.82 |  |  |  |
| 11 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN25mm | m | 82.85 |  |  |  |
| 12 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN32mm | m | 10.85 |  |  |  |
| 13 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:DN50mm | m | 30 |  |  |  |
| 14 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.规格:ZC-YJV-4*25+1*16mm2 | m | 33 |  |  |  |
| 15 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZC-BV-1.5mm2 | m | 161.46 |  |  |  |
| 16 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.规格:ZC-BV-4mm2 | m | 248.55 |  |  |  |
| 17 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.规格:ZC-YJV-5*16mm2 | m | 12.35 |  |  |  |
| 18 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.附件名称、数量:洗涤盆、洗涤盆排水附件、洗脸盆托架、水龙头、角型阀、金属软管、螺纹管件等 | 组 | 1 |  |  |  |
| 19 | 031001006001 | 塑料给水管 | 1.材质、规格:PPR塑料管DN20 | m | 4.76 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：广检集团广纺院微生物实验室改造项目-安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： | 第 2 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 20 | 030701003001 | 空调器室外机 | 1.名称:分体式室外空调器 2.型号:风量3600m3/h、冷量15kw 3.安装形式:落地式 4.设备基础形式:根据实际情况综合考虑在综合单价中 | 台 | 1 |  |  |  |
| 21 | 030701003002 | 直彭式洁净空调机组 | 1.送风量:3600m3h 2.冷量:15kw 3.电加热量:12kw 4.加湿量:8kg/h 5.新风比:25% 6.初效过滤器G4 7.中效过滤器F8 8.余压:260Pa | 台 | 1 |  |  |  |
| 22 | 030702001001 | 镀锌钢板通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长450以内 4.板材厚度:0.5mm | m2 | 13.13 |  |  |  |
| 23 | 030702001002 | 镀锌钢板通风管道 | 1.材质:镀锌薄钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长1000以内 4.板材厚度:0.5mm | m2 | 12.92 |  |  |  |
| 24 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:泡沫塑料板 2.绝热厚度:40mm | m3 | 1.04 |  |  |  |
| 25 | 030108003001 | 中效排风机 | 1.名称:中效排风机 2.规格:2000m3/h | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 030702005001 | PP板材通风管道 | 1.名称:PP板材通风管道 2.形状:圆形 3.规格:直径300mm以下 | m2 | 9.59 |  |  |  |
| 27 | 030702005002 | PP板材通风管道 | 1.名称:PP板材通风管道 2.形状:矩形 3.规格:长边长500以下 | m2 | 3.28 |  |  |  |
| 28 | 030108003002 | FFU风机过滤单元 | 1.送风量：1000m3/h 2.尺寸：1175*575*320 3.风速：0.45~0.75m/s 4.功率：80-145W | 台 | 18 |  |  |  |
| 29 | 030701010001 | FFU高效过滤器 | 1.型号、规格:U13 99.9997 | 个 | 18 |  |  |  |
| 30 | 030903003001 | 冷媒铜管 | 1.规格:ø28.6 | m | 40 |  |  |  |
| 31 | 031001004001 | 冷媒铜管 | 1.规格:ø15.9 | m | 40 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：广检集团广纺院微生物实验室改造项目-安装工程 |  |  |  |  |  | 标段： | 第 3 页 共 3 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 32 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:40*40角钢 | kg | 67.26 |  |  |  |
| 33 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.油漆品种:红丹防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 | kg | 67.26 |  |  |  |
| 34 | 030703001001 | 手动调节阀 | 1.名称:手动调节阀 | 个 | 1 |  |  |  |
| 35 | 030703001002 | 电动调节阀 | 1.名称:电动调节阀 | 个 | 3 |  |  |  |
| 36 | 030703003001 | 蝶阀 | 1.名称:蝶阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 37 | 030703003002 | 电动蝶阀 | 1.名称:电动蝶阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 38 | 030703001003 | 风管防火阀 | 1.名称:风管防火阀 | 个 | 2 |  |  |  |
| 39 | 030703007001 | 铝合金单层叶风口 | 1.名称:铝合金单层叶风口 2.规格:600*600 | 个 | 3 |  |  |  |
| 40 | 030404017001 | 原有电箱移位 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 41 | 030701003003 | 原有空调移位 |  | 组 | 1 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 43 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

生物安全柜清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜A2型 | A2 外形宽1.2m | 苏净安泰 博科、 博讯 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 生物安全柜A2型 | A2 外形宽1.5m | 苏净安泰 博科、 博讯 | 台 | 1 |  |  |  |

附件1：改造清单（此清单仅供参考，实际清单需按照现场情况进行调整）。

| 分部工程 | 材料 | 品牌建议 |
| --- | --- | --- |
| 装修工程 | PVC复合卷材 | LG/洁福 |
| 装修工程 | 机制双面玻镁彩钢板隔墙 | 莱润/华翱 |
| 装修工程 | 铝型材 | 易众、伟业、凤铝 |
| 强电工程 | 配电箱 | 施耐德、正泰、珠江 |
| 强电工程 | 电线电缆 | 珠江/番禺电缆/广东电缆 |
| 强电工程 | LED平板灯 | 东净/中工 |
| 强电工程 | LED洁净面板灯 | 东净/三雄/中工 |
| 暖通系统 | 中效排风机 | 生泰/万通 |
| 暖通系统 | 直彭式洁净空调机组 | 天加、约克、申凌 |
| 暖通系统 | 塑料风管、弯头、三通 | 龙州/熙诚 |
| 暖通系统 | 镀锌钢板风管 | 武钢/宝钢/鞍钢 |
| 暖通系统 | 橡塑保温板 | 华美/世霸龙/太瑞 |
| 暖通系统 | 蝶阀 | 中境/微格 |

附件：设计施工图纸